## Report
CONTROLLO DI QUALITA' SU SISTEMI DIGITAL DIRECT RADIOGRAPHY
DR tavolo
Controllo del |  | 2024-09-26
Azienda: |  | ASL TO 3 - P.O.Rivoli
Sala/Unità operativa: |  | Radiologia - Sala 1
Unità: |  | Telecomandato
Ditta / Modello: |  | Simeens Luminos dRF Max
Numero di serie tubo: |  | OPTITOP 150/40/80HC / SN 807262253
Operatore: |  | Cutaia, Pinna
Note:
Software analisi: |  | imageJ
Note:
Condizioni di lavoro
Protocollo di esame | Fisica
Griglia | Assente
Filtrazione aggiuntiva | 1 mm Cu
DFR | cm | 115
Tensione | kV | 70
Correnti di buio (DDR12 - Dark noise)
Ogni giorno, all'accensione, l'apparecchiatura esegue un test automatico del noise (mappa).
Funzione di conversione (Signal Transfer Property, STP)
Karia al detettore desiderabile | 1 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 30 µGy
mAs set | Karia (µGy) | <PV> | SD | PV teorico | EI
0.9 | 1.017 | 1179.573 | 36.579 | 1165.1573 | 52
2 | 2.398 | 2498.788 | 55.679 | 2514.1713 | 107
4 | 5.039 | 5091.01 | 87.492 | 5094.0017 | 214
8 | 10.36 | 10277.062 | 144.639 | 10291.7594 | 421
16 | 20.82 | 20544.858 | 250.989 | 20509.4901 | 835
25 | 32.72 | 32117.157 | 360.49 | 32133.8682 | 1295
Dipendenza PV da Karia | Valori da grafico | a= | 976.8385 | b= | 171.7125
LIN | y=a*x+b
Dipendenza EI da Karia | Valori da grafico | c= | 39.2265 | d= | 14.3012
LIN | y=c*x+d
Analisi delle componenti del rumore in funzione della dose (solo controllo di accettazione)
RELAZIONE LINEARIZZATA
[7 empty] | Karia (µGy) | ln(<K>) | <PV> | ln(<PV>)
Karia (µGy) | <PV> | SD | (SD2) | ln(<K>) | RSD2 |  | 1.017 | 0.016857 | 1179.573 | 7.0729
1.017 | 1179.573 | 36.579 | 1338.0232 | 7.1989 | 1293.6648 |  | 2.398 | 0.87464 | 2498.788 | 7.8236
2.398 | 2498.788 | 55.679 | 3100.151 | 8.0392 | 539.1188 |  | 5.039 | 1.6172 | 5091.01 | 8.5352
5.039 | 5091.01 | 87.492 | 7654.8501 | 8.9431 | 301.4727 |  | 10.36 | 2.338 | 10277.062 | 9.2377
10.36 | 10277.062 | 144.639 | 20920.4403 | 9.9485 | 194.9177 |  | 20.82 | 3.0359 | 20544.858 | 9.9304
20.82 | 20544.858 | 250.989 | 62995.4781 | 11.0508 | 145.3275 |  | 32.72 | 3.488 | 32117.157 | 10.3771
32.72 | 32117.157 | 360.49 | 129953.0401 | 11.7749 | 121.3836
[8 empty] | Valore grafico | Toll. > 0.98
[7 empty] | R2 | 0.9945 | 0.99
|  | accettazione | costanza | Diff. %
| Esponente fit (β) | -2.885 | --- | ---
| Coefficiente di rumore moltiplicativo (α): | 1500000 | --- | ---
Nelle prove di costanza si verificano le variazioni % di α e β
Analisi delle componenti del rumore in funzione della dose
Karia (µGy) | <PV> | SD | ln(SD2)
2 | 1179.573 | 36.579
3 | 2498.788 | 55.679
5 | 5091.01 | 87.492
11 | 10277.062 | 144.639
23 | 20544.858 | 250.989
47 | 32117.157 | 360.49
|  | accettazione | costanza | Diff. %
| Esponente fit (?) | -2.885 | --- | ---
| Coefficiente di rumore moltiplicativo (?): | 1500000 | --- | ---
Nelle prove di costanza si verificano le variazioni % di α e β
Calibrazione e ripetibilità dell'indicatore di esposizione (DDR01, DDR05 E DDR06 - Detector dose indicator repeatability and reproducibility)
Karia al detettore desiderabile | 2,5 µGy
<PV> | EI | Karia (µGy) | Karia (µGy) calcolato da EI | Diff. % dal <K> | Diff. % dal Karia
2498.788 | 107 | 2.398 | 2.3632 | -3.1348 | -1.4525
2513.208 | 110 | 2.398 | 2.4396 | 0 | 1.7368
2546.402 | 113 | 2.398 | 2.5161 | 3.1348 | 4.9261
|  | <K> | 2.4396 | Toll. < 10% | Toll. < 20%
|  |  |  | Acc. < 20% | Acc. < 50%
Non uniformità di segnale, non uniformità di rapporto segnale rumore (SNR) e analisi degli artefatti (DDR07 – Measured uniformity)
Karia al detettore desiderabile | 2,5 - 10 µGy
0
mAs set | Karia (µGy)
2 | 2.398
8 | 10.36
|  | 2.5 μGy | Toll. | 10 μGy | Toll.
|  | Valori % |  | Valori %
Uniformità di segnale differenziale (NULS): |  | 1.278 | < 4 % | 1.343 | < 4 %
Uniformità di segnale globale (NUGS): |  | 9.419 | < 8 % | 9.85 | < 8 % | Acc. < 20 %
Analisi degli artefatti e bad pixel
Bad pixel | N° | 0
Artefatti | (Sì/No) | No
Sensibilità a basso contrasto (DDR08 – Threshold contrast detail detectability)
Karia al detettore desiderabile | 1 - 2,5 - 10 µGy
Fantoccio | TOR CDR
Karia (µGy) | mAs | Contrasto qualitativo | Contrasto qualitativo %
Oggetti visibili
1.017 | 0.9 | 12 | 1.1
2.398 | 2 | 12 | 1.1
10.36 | 8 | 13 | 0.9
Accettabilità, ≥ 7 oggetti pari a 2.7 %
Persistenza di immagini latenti
Karia al detettore desiderabile | 2,5 µGy
Fantoccio | Pb
| Valore lag | Toll. | Acc.
Lag additivo | 0.014982 | < 0.5 % | < 1%
Elaborazione e visualizzazione delle immagini
Artefatti | (Sì/No) | No
CONCLUSIONI
Giudizio sulla qualità tecnica delle attrezzature medico-radiologiche ai sensi dell'art.163 comma 5 del D.Lgs 31.07.2020 n.101:
| adeguato | □
| non adeguato | □
Note:
Lo Specialista in fisica medica
Giudizio di idoneità sull’uso clinico delle attrezzature medico-radiologiche ai sensi dell'art.163 comma 6 del D.Lgs 31.07.2020 n.101:
| idoneo | □
| non idoneo | □
| idoneo con limitazioni | □
Verifica del mantenimento dei criteri specifici di accettabilità dell'attrezzatura ai sensi dell'art.163 comma 10 del D.Lgs 31.07.2020 n.101:
| sì | □
| no | □
Opportuni interventi correttivi ai sensi dell'art.163 comma 12 del D.Lgs 31.07.2020 n.101:
Il Responsabile dell’impianto radiologico

## Inserimento dati
DA COMPILARE DURANTE IL CONTROLLO DEL DR | [7 empty] | DA COMPILARE DURANTE L'ANALISI DELLE IMMAGINI RAW
Dove viene utilizzato il DR? |  | (DR tavolo - DR Wall Stand - DR) |  | DR tavolo |  |  |  | Aprire il programma imageJ
Se possibile lavorare con detettore fuori potter a distanza fuoco - detettore = |  |  |  |  | 115 | cm |  | 1. RINOMINARE LE IMMAGINI
Se non è possibile lavorare con detettore fuori potter: | [7 empty] | Selezionare Plugins e poi il programma "Rinomina File DR"
ESTRARRE la GRIGLIA (ove è possibile) |  |  | Griglia presente? (Assente/Presente) |  | Assente
Selezionare nella ricerca, la cartella contenente le immagini RAW scaricate dall'apparecchiatura
LETTINO : distanza fuoco - detettore = 130 cm (se distanza diversa, indicarlo= |  |  |  |  | 115 | cm)
STATIVO: Distanza fuoco – detettore = 180 cm (se distanza diversa indicarlo= | [5 empty] | cm) |  | Verificare nel nome dei file se le immagini sono FOR PROCESSING (corretto) e scrivere qui sotto il tipo di curva
(LOG o LIN)
Scrivere LOG o LIN in base all'andamento dei dati del grafico di destra (grafico EI)
Aggiungere filtro della ditta (in mancanza di filtro proprietario, inserire filtro 1 mm Cu) | [7 empty] | Tipo di curva | LIN |  | Tipo di curva EI | LIN
Tipo di filtro utilizzato e spessore: |  | 1 mm Cu
2. ANALIZZARE LE IMMAGINI
Riportare il protocollo scelto (meglio protocollo pattern o modello) |  |  |  | Fisica
a. Per visualizzare le immagini selezionare File, Import, Image Sequence, cliccare su un'immagine della
Aprire i collimatori al massimo | [7 empty] | cartella e successivamente il tasto ok
Condizioni di esposizione per ottenere su DR le seguenti dosi impostando |  |  |  | 70 | kV
(meglio lavorare fuori potter, altrimenti escludere il detettore e coprirlo per evitare immagini di ghost) | [7 empty] | b. Per disegnare una Regione di Interesse (da qui in poi, chiamata ROI), cliccare sull'icona rettangolare
Ricavare i mAs per ottenere dosi di ingresso pari a: | [7 empty] | in alto a sinistra della barra di ImageJ, poi tenendo premuto il taso sinistro del mouse disegnare una ROI
di almeno 5 cm di lato e al centro dell'immagine
uGy teorici | mGy letti da Piranha | mAs
1 | 1.017 | 0.9 | [5 empty] | Cliccare contemporaneamente i tasti CTRL e M: si apre una finestra con i valori di interesse
2.5 | 2.398 | 2 | [5 empty] | Ripetere il punto b. per le prime sei immagini (Funzione di risposta) e riportare i dati nella tabella sottostante
5 | 5.039 | 4 | [5 empty] | Excel: Dopo aver incollato i risultati, cliccare icona che compare in basso a destra della tabella → Usa importazione guidata testo, Avanti, Tabulazione, Avanti, Avanzate, scambiare punto e virgola, Ok, Fine
10 | 10.36 | 8 | [5 empty] | Libre Office: Modifica, Incolla speciale, Incolla testo non formattato → scegliere come Impostazioni locali: Inglese (USA) → OK
20 | 20.82 | 16 | [5 empty] | Funzione di risposta
30 | 32.72 | 25 | [5 empty] | Dosi (uGy) | N immagine | Area | Media | Dev.St. | Min | Max
[8 empty] | 1.017 | 1 | 11045.924 | 1179.573 | 36.579 | 992 | 1344
[8 empty] | 2.398 | 2 | 11045.924 | 2498.788 | 55.679 | 2241 | 2769
Acquisire le immagini di tutto il flat panel impostando i parametri precedenti (6 immagini uniformi): | [7 empty] | 5.039 | 3 | 11045.924 | 5091.01 | 87.492 | 4705 | 5489
campo aperto al max,togliere camice Pb se in uso per proteggere rivelatore.No Piranha. | [7 empty] | 10.36 | 4 | 11045.924 | 10277.062 | 144.639 | 9634 | 10898
Segnare il valore di EI | [7 empty] | 20.82 | 5 | 11045.924 | 20544.858 | 250.989 | 19412 | 21605
[8 empty] | 32.72 | 6 | 11045.924 | 32117.157 | 360.49 | 30471 | 33640
uGy teorici | EI | mAs
1 | 52 | 0.9 | [5 empty] | e per la riproducibilità ripetere le misure sulle due immagini successive e inserirle nella tabella sottostante
2.5 | 107 | 2
5 | 214 | 4 | [5 empty] | Riproducibilità
10 | 421 | 8 | [5 empty] | Dosi (uGy) | N immagine | Area | Media | Dev.St. | Min | Max
20 | 835 | 16 | [5 empty] | 2.398 | 2 | 11045.924 | 2498.788 | 55.679 | 2241 | 2769
30 | 1295 | 25 | [5 empty] | 2.398 | 7 | 11045.924 | 2513.208 | 55.658 | 2225 | 2769
[8 empty] | 2.398 | 8 | 11045.924 | 2546.402 | 56.128 | 2289 | 2801
Acquisire 2 immagini con i valori di mAs corrispondenti a 2,5 uGy teorici
c. Per eseguire il controllo della Non uniformità selezionare Plugin e poi il programma "Uniformità DR"
uGy teorici | EI | mAs | [5 empty] | Selezionare l'immagine che corrisponde a 2,5 uGy sul detettore
2.5 | 110 | 2 | [5 empty] | Inserire il margine da 60 mm
2.5 | 113 | 2 | [5 empty] | Attendere la fine dell'analisi
Ripetere l'operazione sull'immagine che corrisponde a 10 uGy sul detettore
Riportare i risultati qui di seguito
Acquisire il TOR CDR con condizioni di esposizione precedente impostate per avere su detettore:
[8 empty] | 2,5 uGy | NULS | NULS= | 0.01278
uGy teorici | mAs | [7 empty] | NUGS | NUGS= | 0.09419
1 | 0.9 | [7 empty] | NULSNR | NULSNR= | 0.6886
2.5 | 2 | [7 empty] | NUGSNR | NUGSNR= | 0.1402
10 | 8 | [6 empty] | 10 uGy | NULS | NULS= | 0.01343
[9 empty] | NUGS | NUGS= | 0.0985
[9 empty] | NULSNR | NULSNR= | 1.9835
Posizionare l'oggetto di Piombo sul detettore | [8 empty] | NUGSNR | NUGSNR= | 0.2524
Acquisire un'immagine con i parametri per avere su detettore
uGy teorici | mAs | [6 empty] | d. Per eseguire il controllo del bad pixel
2.5 | 2 | [6 empty] | Selezionare l'immagine che corrisponde a 2,5 uGy sul detettore
selezionare Plugin e poi il programma "Bad Pixel"
Togliere l'oggetto di Piombo dal detettore e acquisire un'immagine di minimo carico | [7 empty] | Riportare i risultati qui di seguito
(minori kV possibili e minori mAs possibili)
[8 empty] | N bad pixel | 0
kV minimi | 40
mAs minimi | 0.5 | [6 empty] | e. Per eseguire il controllo della Sensibilità a basso contrasto
Visualizzare le immagini del TOR CDR e contare il numero di inserti a basso contrasto
Per aggiustare i livelli: CTRL+SHIFT+C e poi cliccare su "Auto"
NOTE LIBERE | [7 empty] | uGy teorici | mAs | N inserti a basso contrasto
[8 empty] | 1 | 0.9 | 12
| PER ESPORTARE IMMAGINI | [6 empty] | 2.5 | 2 | 12
| chiudere paziente | [6 empty] | 10 | 8 | 13
inserire USB
andare su pazienti esaminati
| selezionare paziente eseguito | [6 empty] | f. Per eseguire il controllo delle immagini latenti
| in basso a dx, tasto esporta | [6 empty] | Disegnare una ROI sul Piombo (vedi punto b.) sull'immagine ad alto contrasto
| target type: USB | [6 empty] | Cliccare contemporaneamente i tasti CTRL e M: si apre una finestra con i valori di interesse
| esporta | [6 empty] | Spostarsi sull'immagine di minimo carico e ripetere la misura (CTRL+M)
Tornare sull'immagine con il Piombo e spostare la ROI in una regione esterna al Piombo ed effettuare una misura
Spostarsi sull'immagine di minimo carico e ripetere la misura (CTRL+M) nella stessa posizione della precedente
Seguire lo schema delle immagini qui a lato
Inserire i valori delle misure nella tabella sottostante
Ghost additivo
[8 empty] | Regione | N | Area | Media | Dev.St. | Min | Max
[8 empty] | ROI1immIRR | 1 | 1345.344 | 233.368 | 11.783 | 160 | 304
[8 empty] | ROI2immBuio | 2 | 1345.344 | 207.843 | 11.746 | 128 | 240
[8 empty] | ROI3immIRR | 3 | 1345.344 | 2516.413 | 53.449 | 2289 | 2737
[8 empty] | ROI4immBuio | 4 | 1345.344 | 207.466 | 11.815 | 144 | 240
CASO LOG: REGRESSIONE PV = f(K_aria) |  |  |  |  | CASO LOG: REGRESSIONE EI = f(K_aria)
Ln(K_aria) |  | 8405.3089 | -3977.4266 |  | Ln(K_aria) |  | 338.1438 | -153.4803
0.016857 |  | 1877.7298 | 4214.7594 |  | 0.016857 |  | 74.7167 | 167.7094
0.87464 |  | 0.83359 | 5532.53 |  | 0.87464 |  | 0.83661 | 220.1448
1.6172 |  | 20.0374 | 4 |  | 1.6172 |  | 20.4818 | 4
2.338 |  | 613322214.1831 | 122435550.8281 |  | 2.338 |  | 992622.4851 | 193854.8482
3.0359 |  |  |  |  | 3.0359
3.488 |  |  |  |  | 3.488
CASO LIN: REGRESSIONE PV = f(K_aria) |  |  |  |  | CASO LIN: REGRESSIONE EI = f(K_aria)
|  | 976.8385 | 171.7125 |  |  |  | 39.2265 | 14.3012
|  | 0.84449 | 13.977 |  |  |  | 0.10614 | 1.7568
|  | 1 | 23.4498 |  |  |  | 0.99997 | 2.9474
|  | 1337995.6958 | 4 |  |  |  | 136572.6462 | 4
|  | 735755565.436 | 2199.5753 |  |  |  | 1186442.5843 | 34.7491

## Riferimenti
TOR CDR
Disc Number | Contrast | High Contrast | Resolution
1 | 0.075 | 0.954 | 0.5
2 | 0.067 | 0.82 | 0.56
3 | 0.053 | 0.726 | 0.63
4 | 0.045 | 0.573 | 0.71
5 | 0.039 | 0.496 | 0.8
6 | 0.032 | 0.36 | 0.9
7 | 0.027 | 0.302 | 1
8 | 0.022 | 0.238 | 1.12
9 | 0.017 | 0.203 | 1.25
10 | 0.015 | 0.167 | 1.4
11 | 0.013 | 0.128 | 1.6
12 | 0.011 | 0.117 | 1.8
13 | 0.009 | 0.088 | 2
14 | 0.007 | 0.067 | 2.24
15 | 0.005 | 0.061 | 2.5
16 | 0.003 | 0.045 | 2.8
17 | 0.002 | 0.039 | 3.15
18 |  |  | 3.55
19 |  |  | 4
20 |  |  | 4.5
21 |  |  | 5
22 |  |  | 5.6
23 |  |  | 6.3
24 |  |  | 7.1
25 |  |  | 8
26 |  |  | 8.9
27 |  |  | 10
28 |  |  | 11.1
29 |  |  | 12.5
30 |  |  | 14.3
Presente
Assente
Logaritmica
Lineare
DR Tavolo
DR Wall Stand
DR

## per accettazione
Acquisire TOR CDR a 20 uGy a 0° e 90° per ottenere la risoluzione spaziale max
Precisione di misura di distanze e rapporto di formato (DDR11 – Scaling errors)
Tensione | (kV) | 50
DFR | (cm) | 130
DF-Tool | (cm) | 125
Griglia | assente
Fantoccio: | ETR
Scala |  | 1.04
| Dim. ImageJ (mm) | Dim. ETR (mm) | Dim. mm reale | Diff. % | Toll. | Acc.
I quadrante | 10.5 | 10 | 10.0962 | 0.9524% | < 2% | < 4%
II quadrante | 10.567 | 10 | 10.1606 | 1.58% | < 2% | < 4%
III quadrante | 10.603 | 10 | 10.1952 | 1.915% | < 2% | < 4%
IV quadrante | 10.545 | 10 | 10.1394 | 1.375% | < 2% | < 4%
centro | 21.141 | 20 | 20.3279 | 1.613% | < 2% | < 4%
|  | Rapporto formato | Toll.
|  | 0.98491 | < 3%
Uniformità di risoluzione (DDR10 – Uniformity of resolution)
Tensione | (kV) | 50
Filtrazione aggiuntiva | (mmAl + mmCu) | assente
DFR | (cm) | 130
Corrente x tempo | mAs | 2
Fantoccio: | ETR
Griglia | Assente
Distorsioni visibili: | (Sì/No) | No